Сравнительная характеристика Ziehm Exposcop8000 и РТС-612 фирмы «Электрон»

| Параметры | Ziehm Exposcop8000 | РТС-612 фирмы «Электрон» | АРХП-АМИКО АРКО-140 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер ЭОПа | 9” Опции 7”, 12” | 9” | 9” |
| Механические параметры |  |  |  |
| Горизональное перемещение | 220 мм | 200 мм | 200 мм |
| Поворот в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси | +/- 225 град | +/-180 град | +/-200 град |
| Вертикальное перемещение | 430 мм Опция- 630 мм | 450 мм | 400 мм |
| Орбитальный поворот | 90/25 град опция 90/45 град | 90/25 град | 115 град |
| Размер С-дуги | Радиус- 68 см У Exposcop самый большой размер среди всех конкурентов Свободное пространтство 76 см | Радиус 48 см | Свободное пространство- 66 см |
| Фокусное расстояние | 970 мм | 900мм | 920 мм |
| Габариты и вес штатива | 264 кг | 243 кг |  |
| ЭОП |  |  |  |
| Размер рабочего поля | 230/150/100 мм Опции 310/230/150 мм 150/100 мм | 215/160/120 мм |  |
| Количество активных элементов ПЗС матрицы, не менее | 768х576 пикселей Опция 1024х1024 | 768х576 пикселей | 752х582 пикселей |
| Разрешающая способность | 4.8 lp/mm - 23 см ЭОП 5.6 lp/mm -15 см ЭОП | 1.2 / 1.6 / 2.0 lp/mm | 1,4/ 1,8/ 2,5 пар линий/мм |
| Объем оперативной памяти видеосистемы | 16 | 4 | Последний +4 |
| Память , снимков |  |  |  |
| Генератор | 150 | нет | нет |
| Анодное напряжение | 40-110 кВ Опция с 2005года -125 кВ | 40-105 кВ | 40-110 кВ |
| Анодный ток | 0.2-6 мА до 8 мА в режиме одиночной пульсации до 20 мА -рентгенография | 0.1-3 мА нет 0.1-6 мА-цифровая рентгенография до 30 мА | 0.2- 4 мА |
| Генератор | Высокочастотный Микропроцессорный контроль | Среднечастотный | Высокочастотный |
| Размер фокусного пятна трубки | 0.6/1.5 мм Опция-0.5/ 1.5 мм | 0.6/1.6 мм | 0.6/1.5 мм |
| Тепловая мощность трубки- | 1.400.000 HU Опция-5.000.000 при водяном охлаждении) Водяное охлаждение только у Ziehm | Нет данных |  |
| Мониторы |  |  |  |
| Мониторы | 17”, Высокочастотные-150 Гц, 625 линий Антибликовые мониторы,антистатические, антиотражающие, высококонтрастные. Автоматический поворот изображения в реальном времени | 17” 600 ТВ линий | 100 Гц 625 линий |
| Поворот изображения на мониторе | +/- 180градусов без экспозиции!!! | 90 градусов | нет |
| Версия компакт с двумя мониторами и принтером, но без дополнительной стойки мониторов | да | нет | нет |
| Режим ½ дозы | да | Нет | нет |

ЭОП- электронно-оптический преобразователь, определяет размеры участка , который будет виден на снимке. 12”=32 см это максимальный имеющийся на рынке ЭОП- , есть только у Сименса, Филипса, GE, и некоторых других известных производителей. Маленький ЭОП часто нужен в травме и скорой помощи, когда нет нужды покупать стандартный 9”=23 см.

Механические размеры С-дуги, возможности ее перемещения, фокусное расстояние- чем больше, тем удобнее работать со столом, или каталкой, тем на больших площадях можно проводить исследования….У Ziehm самая большая дуга среди конкурентов, при малых габаритах и весе самого аппарата.

Разрешение- чем оно выше, тем лучше качество картинки или снимка.

Анодное напряжение- чем выше, тем более плотную ткань можно смотреть..

Частота генератора- чем выше частота генератора, тем ближе импульс высокого напряжения при экспозиции к идеально прямоугольному , и соответственно- тем выше качество снимка и МЕНЬШЕ доза облучения.

Водяное(антифризное) охлаждение- позволяет работать аппарату нелимитированно долго ( 23- 40 часов без перерыва, в завистимости от типа исследования).